| ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения» (ГКУ «АЗ СЗ») Арочная ул., д. 41, г. Кемерово 650993 Тел. 8 (3842) 65-71-50; E-mail: agentstvo@kuzdrav.ru ОКПО 06284607; ОГРН 1174205000551; ИНН/КПП 4205349664 / 420501001 ______________ №_________ | Поставщикам товара |
| --- | --- |

О предоставлении ценовой информации

Заказчик: Государственное казенное учреждение Кемеровской области

«Агентство по закупкам в сфере здравоохранения»

Адрес направления предложения: ответ необходимо направить в виде сканированного документа по e-mail: agent_kne@kuzdrav.ru

Срок направления предложения: до 31 октября 2019 года.

Предмет закупки: Поставка маммографа цифрового стационарного (2 шт.)

Наименование, характеристики требуемого товара: указаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Условия поставки товара: поставщик осуществляет поставку маммографа цифрового стационарного (по тексту в запросе - оборудование или товар) и надлежащим образом оказывает услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования. Период гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев.

Место поставки товара: ГАУЗ КО «Прокопьевская ГБ №1» - 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Подольская 12 - 2 штуки

Предполагаемый срок проведения электронного аукциона: ноябрь 2019 г.

Порядок оплаты: оплата по Контракту осуществляется после поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 15 рабочих дней.

Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта: перерасчет на дату отправки письма от поставщика по курсу ЦБ РФ.

Размер обеспечения исполнения контракта: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Организация, направляющая ценовую информацию, должна предоставить сведения о торговом знаке (при наличии), наименовании, модели (марке), производителе медицинского оборудования и конкретных показателях, соответствующих описанию объекта закупки (приложение № 1).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Коммерческое предложение должно включать стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1: Описание объекта закупки на 3 листах в 1 экземпляре

| Директор ГКУ «АЗ СЗ» | _________________ Д.В. Берлизов |
| --- | --- |

Котлярова Наталья Евгеньевна

работник контрактной службы

Тел: 8 (3842) 65-71-95

- Приложение №1

- Описание объекта закупки

- Маммограф цифровой стационарный

| Наименование параметра | Значения параметров или наличие функции |
| --- | --- |
| Вариант построения цифрового маммографического рентгеновского аппарата: маммограф со снимочным штативом С-образной формы с цифровым матричным плоским детектором непрямого преобразования | Наличие |
| Цифровым приемник рентгеновского излучения (ЦПРИ) | Наличие |
| метод преобразования рентгеновского изображения в электрический сигнал и цифровое изображение | Непрямое преобразование |
| материал детектора | Аморфный кремний (a-Si) + сцинцилятор Cs |
| размер рабочего поля, мм х мм, не менее | 240 × 300 |
| размер пикселя, мкм, не более | 85 |
| пространственное разрешение, пар лин./мм, не менее | 6,8 |
| число пикселей по вертикали и горизонтали, шт, не менее | 2816 × 3584 |
| контрастная чувствительность при заданной дозе в плоскости ЦПРИ 0,1мГр, не более | 1,7 |
| Геометрические искажения, % не более | 2 |
| неравномерность яркости сигнала, % не более | 10 |
| Квантовая эффективность регистрации (DQE) на около нулевой пространственной частоте 0,5 мм-1 при дозе в плоскости ЦПРИ 0,1 мГр, %, не менее | 60 |
| разрядность АЦП, бит, не менее | 16 |
| параметры отсеивающего растра, лин./см, отношение, не менее | 31, 5:1 |
| Рентгеновский излучатель с устройством формирования пучка и дополнительными фильтрами рентгеновского излучения | Наличие |
| Основной материал анода рентгеновской трубки | Молибден |
| Cкорость вращения анода, об./мин, не менее | 3000 |
| Размер фокусов рентгеновской трубки, мм, не более: |  |
| - большой | 0,3×0,3 |
| - малый | 0,1×0,1 |
| Параметры рентгеновской трубки для большого и малого фокуса: |  |
| Номинальная входная электрическая мощность, кВт для большого фокуса, не менее | 4,8 |
| максимальное значение анодного напряжения, кВ, для большого фокуса, не менее | 39 |
| максимальное значение анодного тока (при 30 кВ), мА для большого фокуса, не менее | 109 |
| Номинальная входная электрическая мощность, кВт, для малого фокуса, не менее | 1.15 |
| максимальное значение анодного напряжения, кВ, для малого фокуса, не менее | 35 |
| максимальное значение анодного тока (при 30 кВ), мА, для малого фокуса, не менее | 27 |
| теплоемкость анода, Т.Е./кДж не менее | 300 тыс/222 |
| Метод световой индикации указателя поля облучения | Галогенная лампа |
| Фильтры рентгеновского излучения способ их замены | 30 мкм МО и 500 мкм Al Автоматический |
| Возможность проведения прицельных снимков | Наличие |
| Размер зоны прицельных снимков, мм, не менее | 50×50 |
| Рентгеновское питающее устройство (РПУ) | Наличие |
| Максимальная электрическая мощность, кВт не менее | 4 |
| пределы изменения анодного напряжения, кВ, не менее | 22-39 |
| Шаг изменения анодного напряжения, кВ, не менее | 1,0 |
| Рентгенэкспонометр | Наличие |
| Обеспечение автоматической регулировки дозы облучения | обеспечение |
| Максимальный анодный ток, обеспечиваемый РПУ, мА, не менее | 100 |
| диапазон изменения количества электричества (произведение ток-время) для каждого из фокусов мА·с, не менее |  |
| - большой фокус | 3,2 – 650 |
| - малый фокус | 3,2-250 |
| Способ установки условий экспозиции (кВ, мА·с) | кВ, мА·с ручной, автоматический по регулировке кВ и полностью автоматической |
| Индикация неисправности в случае сбоя снимка | Наличие |
| номинальная электрическая мощность (при 30 кВ, 100 мА, 1 с), кВт, не менее | 3,0 |
| Снимочный штатив | Наличие |
| Конструктивное исполнение снимочного штатива | С-образный с вертикальной стойкой |
| Фокусное расстояние, мм, не менее | 650 |
| Способ вертикального перемещения штатива | электропривод |
| Диапазон вертикального перемещен штатива от уровня пола, мм, не менее | 850 – 1560 |
| Диапазон поворота штатива в вертикальной плоскости, градус, не менее | ±180 |
| способ поворота штатива (ручной, электропривод) | электропривод |
| Диапазон усилия компрессии молочной железы в режиме электропривода, Н, не более | 200 |
| Диапазон усилия компрессии молочной железы в ручном режиме, Н, не более | 299 |
| индикация усилия компрессии и ее погрешность, кг, не более | Наличие, ±0,1 |
| Сохранение компрессии без изменения и обеспечение полностью ручной декомпрессии в случае нарушения питающей сети | Наличие |
| Цифровая индикация усилия компрессии на двух пультах штатива и на мониторе компьютера управления | Наличие |
| Цифровая индикация толщины снимаемого объекта на двух пультах штатива и на мониторе компьютера управления | Наличие |
| Автоматическое позиционирование С-дуги для проведения обследований в стандартных проекциях, | Наличие |
| Возможность автоматической установки С-дуги в произвольной угол из ряда, градусов. не менее | 0-90 |
| Дисплей у основания штатива | Наличие |
| Рентгенозащитный щиток для защиты лица пациента от ионизирующего излучения | Наличие |
| Дисплеи, информирующий о силе компрессии, об угле поворота штатива, высоте компрессионной лопатки относительно компрессионного столика, количество. | Наличие |
| Коэффициент геометрического увеличения, не менее | 1,8 крат |
| Компрессионная лопатка для обзорных снимков | Наличие |
| Компрессионная пластина для прицельных снимков | Наличие |
| Комплект рентгенозащитной одежды (воротник, передник) | Наличие |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) рентгенлаборанта с монитором для визуализации изображений | Наличие |
| Системный блок | Наличие |
| тактовая частота процессора, ГГц не менее | 1,8 |
| емкость ОЗУ, Гбайт не менее | 1 |
| емкость жесткого диска, Гбайт, не менее | 250 |
| Монитор | Наличие |
| тип | LCD |
| размер экрана, дюймов, не менее | 17 |
| размер матрицы (разрешение), пиксель, не менее | 1280×1024 |
| Операционная система | Windows 7 или выше |
| Время задержки вывода изображения для предварительного просмотра после экспозиции, с, не более | 10 |
| Минимальное время между двумя экспозициями, с, не более | 26 |
| Специализированное программное обеспечение для АРМ лаборанта | Наличие |
| Управление режимами работы маммографического рентгеновского аппарата и его компонентов. | Наличие |
| Автоматизированный интерактивный расчет эффективной дозы облучения пациента | Наличие |
| Ведение базы данных пациентов и результатов их обследований с внесением в нее поглощенной эффективной дозы, полученной пациентом за каждый снимок и за все обследование | Наличие |
| - Визуализацию снимков выбранного пациента со следующими возможностями обработки изображения | Наличие |
| - автоматическая нормализация яркости и контраста наблюдаемого на экране изображения | Наличие |
| - изменения яркости и контраста всего изображения | Наличие |
| - изменение масштаба изображения | Наличие |
| - проведение на изображении измерений (размер, площадь, углы, относительная плотность, среднее значение яркости, среднеквадратичное отклонение и др.) | Наличие |
| - Формирование изображений и сопроводительных данных в формате DICOM для передачи их на печать и внешним потребителям | Наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее | 2 |
| Нормативный срок эксплуатации, лет, не менее | 8 |
| Характеристики электропитания | Наличие |
| Напряжение питания В | 220 |
| Частота Гц | 50 |
| Масса аппарата, кг, не более | 320 |